## Feuil1
QUESTIONS SOUMISSIONNAIRES 2026-D-00176 PHOTODIODE
N° | SOCIETE | QUESTION | REPONSE CEA
1 |  | Compte tenu de la période de congés estivaux, pourriez-vous nous accorder un report de la date limite de remise des offres au 9 octobre 2026 ? | Ok pour le 30 septembre.
2 |  | L'outil logiciel SOPHIE est-il toujours en service ? Si tel est le cas, nous serait-il possible d'y avoir accès, ainsi que de bénéficier d'un support de la part du CEA pour son utilisation ? | Je n'ai pas connaissance du logiciel Sophie et il n'a aucune utilité dans la réalisation demandée
3 |  | Pourriez-vous nous communiquer la nomenclature détaillée du boîtier de référence ? | Vous avez dans le document les dimensions du rack, l'implantation de la photodiode dans le rack, ainsi que les dimensions de la photodiode. Je ne vois pas la plus-value d'avoir la nomenclature détaillée du rack. Pour ce qui est de la photodiode il y a un brevet sur le produit actuel qui ne permet pas d'en donner sa nomenclature détaillée.
4 |  | Est-il possible d'organiser une visite sur site afin de nous permettre d'évaluer concrètement l'ensemble des contraintes d'intégration ? | Nous estimons qu'une visite n'est pas nécessaire. Les contraintes d'interface d'intégration mécaniques et électriques sont fournies et détaillées dans le cahier des charges.
5 |  | Au §3.2 et §4, la connectorisation est indiquée en FC/PC alors qu'en 4.1.3, elle est spécifiée en FC/APC. Qu'en est-il ? | Effectivement il est indiqué que la clé à mettre en oeuvre est une clé FC ., Pour ce qui est du type, il est demandé à ce qu’il soit en version APC. Attention à veiller au positionnement du connecteur vis-à-vis de la surface sensible de la photodiode de sorte à celle soit éclairée de façon uniforme (prendre en compte l’angle de 8° et la distance entre la clé FC et le capteur) sinon des déformations sur le profil temporel seront observées.
6 |  | Outre les aspects CEM, il ne nous semble pas avoir vu de spécification concernant le niveau de qualification composant visé (ex durée de vie des composants, température max,…). Quel niveau de fiabilité devons nous nous engager à tenir à notre niveau ? | Les informations demandées sont dans le doc MOS02960D au §3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3.
7 |  | Lors de la 2ème tranche optionnelle (production) combien de composants seront nécessaires ? | La 2ème tranche optionnelle a pour objet la fabrication et la livraison du prototype uniquement. Le cas échéant, la fabrication en série de la photodiode fera l'objet d'une commande spécifique.
8 |  | Le CDC fait référence à deux documents du CEA pour la CEM. Le boiter étant identique à celui qui existe, peut-on se passer d'une requalification CEM ? | Il faut garantir que la photodiode qui sera embarquée ne viendra pas générer de perturbation au niveau du rack.Si tel est cas une reqalification ne sera pas nécessaire
9 |  | Le CEA peut-il prêter au Titulaire pendant la phase d'étude, en même temps que la photodiode de référence, un générateur d'impulsion 1053mm ? | Il n'est pas prévu que le CEA mette à disposition pendant la phase d'étude un générateur d'impulsion à 1053nm.
10 |  | La puissance d'entrée basse est spécifiée à 2 mW crête. Les 40 mW sont-ils également une valeur crête ? | oui
11 |  | La répétabilité de 1 % s'entend-elle sur une même photodiode, ou d'un exemplaire à l'autre ? | Sur une même photodiode
12 |  | Le § 4.1.1 indique que la photodiode fonctionnera en continu 7 jours sur 7. Cela signifie-t-il que l'équipement reste sous tension en permanence, le signal optique restant impulsionnel ? | Les Racks d'analyse de forme temporelle reste sous-tension au moins 6 jours sur 7 meme si effectivement l'impulsion à analyser est au Hz.
13 |  | Comment faut-il interpréter la tolérance de ± 0,5 % rms sur l'impédance de sortie, et cette tolérance peut-elle être élargie ? | Cette tolérance est la plus contraignante car c'est celle-ci qui nous assure l'absence de rebond après l'impulsion.
14 |  | L'Annexe 1 présente deux implantations de la photodiode actuelle, qui diffèrent par la position de l'entrée optique, du connecteur d'alimentation, du connecteur SMA et des trous de fixation (M3 ou M5). Les deux implantations doivent-elles être réalisées, ou une seule suffit-elle ? | Aujourd'hui cette photodiode est intégrée dans deux types de rack, d’où les 2 implantations. Nous verrons si il est possible de converger sur une seule version.
15 |  | Mettez-vous à disposition la source picoseconde pour la qualification ? | Non il n'est pas prévu de mettre ce type de moyen à disposition
16 |  | Quelles sont les valeurs cibles attendues sur les coefficients de réflexion ? | Ils n'ont pas été spécifiés précisement mais la figure 6 donne un objectif de l'atteinte attendue ainsi que l'adaptation 50 Ohms à maitriser +-0,5 % RMS.